- 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1368—2012

可燃气体检测报警器

型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Combustible—Gas Alarm Detectors

2012-12-03发布

2013-03-03实施

国家质量监督检验检疫总局发布

可燃气体检测报警器

型式评价大纲

Program of Pattern Evaluation of

Combustible—Gas Alarm Detectors

JJF 1368—2012

归 口 单 位：全国环境化学计量技术委员会

起 草 单 位：河北省计量科学研究所

河北省计量监督检测院

本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

冯金淼(河北省计量科学研究所)

宋增良(河北省计量科学研究所)

马立根(河北省计量监督检测院)

参加起草人：

郝静坤(河北省计量科学研究所)

韩江振(河北省计量监督检测院)

白月霞(河北省计量监督检测院)

目    录

引言 	 (Ⅲ)

1    范 围	 ( 1)

2    引 用 文 献 	( 1)

3    概 述 	 ( 1)

4    申请单位应提交的技术资料和试验样机 	 ( 1)

4.1    技术资料 	 ( 1)

4.2    试验样机 	 ( 1)

5    法制管理要求 	 (2)

5.1    计量单位要求 	(2)

5.2     准确度(最大允许误差)要求 	 (2)

5.3    计量法制标志和计量器具标识的要求 	 (2)

5.4    安装标志要求 	 (2)

5.5    其他要求 	 (2)

6   计量要求 	 (2)

7    通用技术要求 	 (3)

7.1    外  观 	(3)

7.2    报警功能及报警动作值 	 (3)

7.3     长期稳定性(仅适用于固定安装的仪器)	(3)

7.4     电源电压适应性 	(3)

7.5    安全环境要求 	(3)

7.6   气候环境要求 	 (3)

7.7     机械环境要求 	 (4)

7.8     电磁兼容要求 	 (4)

8    型式评价项目一览表 	 (4)

9   试验项目的试验方法和条件 	 (6)

9.1    计 量 要 求 	(6)

9.2    通用技术要求 	(9)

10    型式评价结果的判定和处理 	( 15)

11    型式评价原始记录格式 	( 15)

附录 A    可燃气体检测报警器型式评价原始记录格式 	 ( 16)

引    言

本型式评价大纲依据JJF  1015《计量器具型式评价和型式批准通用规范》、 JJF 1016《计量器具型式评价大纲编写导则》以及JJF 1001《通用计量术语及定义》的 规定，进行制订的。

本型式评价大纲的技术指标参考了JJG 693—2011《可燃气体检测报警器》、 GB 12358—2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》、GB  15322—2003 《可燃气体探测器》、GB 16808—2008《可燃气体报警控制器》等技术法规。

本型式评价大纲为首次发布。

可燃气体检测报警器

型式评价大纲

1  范围

本型式评价大纲适用于非矿井作业环境及民用场所中使用的可燃气体检测报警器 (包括可燃气体检测仪，以下简称仪器)的型式评价。

2  引用文献

JJG 693—2011  可燃气体检测报警器

GB 12358—2006   作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB 15322—2003   可燃气体探测器

GB16808—2008    可燃气体报警控制器

GB/T   17626.2—2006   电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验

GB/T   17626.3—2006   电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T   17626.4—2008   电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度 试验

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲。然而，鼓励 根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本适用于本大纲。

3  概述

仪器按检测原理主要分为催化燃烧型、热导型、半导体型和红外线吸收型等。按采  样方式分为扩散式和吸入式。按使用方式分为便携式和固定式。仪器主要由检测元件、 放大电路、报警系统、显示器等组成，用于监测环境中可燃气体的浓度。

4  申请单位应提交的技术资料和试验样机

4.1 技术资料

a)  样机照片；

b)  产品标准(含检验方法);

c)  总装图、主要零部件图和电路图；

d)  使用说明书；

e)  制造单位或技术机构所做的试验报告；

f)  防爆合格证。

4.2 试验样机

申请单位应提供自己生产的样机。申请单位可以按单一产品提出申请，也可以按系

列产品提出申请。凡按单一产品申请的， 一般情况下应提供三台样机，固定安装式仪器 应提供六台样机，其中任意三台用于长期稳定性试验。按系列产品申请的，每个系列产 品中抽取三分之一有代表性的规格产品；每种规格提供试验样机的数量，按申请单一产 品的原则执行；按以上原则，样机数量太多的，可适当减少样机数量。

5  法制管理要求

5.1  计量单位要求

仪器应采用法定计量单位。

5.2  准确度(最大允许误差)要求

仪器的最大允许误差应符合JJG 693—2011《可燃气体检测报警器》的规定。

5.3  计量法制标志和计量器具标识的要求

应在仪器的铭牌或面板、表头等明显部位标注计量法制标志和计量器具标识，其标 志、编号和说明必须清晰可辨，牢固可靠。

5.3.1  计量法制标志一般包括以下内容

制造计量器具许可证标志和编号(试验样机应留有相应位置，只对国产仪器)

——计量器具型式批准标志和编号(试验样机可留有相应位置，本项为非强制性规 定)。

5.3.2  计量器具标识一般包括以下内容

——仪器名称、生产厂名、规格(型号)、制造日期、出厂编号；

——防爆Ex 标志及编号。

5.4  安装标志要求

对安装不当会影响准确度等性能的仪器，应该有安装说明的标志。 5.5 其他要求

必须符合其他有关法制管理要求。

6  计量要求

计量要求见表1。

表 1 计量要求

| 示值误差 |  | 士5%FS |
| --- | --- | --- |
| 响应时间 | 扩散式 | ≤60 s |
|  | 吸入式 | ≤30 s |
| 重复性 |  | ≤2% |
| 漂移 | 零点漂移 | 士2%FS |
|  | 量程漂移 | 士3%FS |
| 注：“FS”表示仪器的满量程。 |  |  |

7 通用技术要求

7.1 外观

7.1.1 外观良好，结构完整，仪器连接正确，各调节旋钮或按键应能正常操作和控制。

7.1.2 通电检查时，仪器应能正常工作。显示部分应清晰、完整。

7.2  报警功能及报警动作值

当仪器示值达到报警设定值时，仪器应发出声、光报警。对于有输出控制功能的仪 器，当仪器发出报警信号时，应能启动输出控制功能。对于电池供电的仪器，当欠压显 示时，应能发出与报警信号有明显区别的声或光指示信号。

7.3  长期稳定性(仅适用于固定安装的仪器)

固定安装的仪器，应能连续运行28 d。试验期间，仪器应能正常工作。试验后，其 示值误差应符合表1的要求。

7.4  电源电压适应性

7.4.1 对于交流供电的仪器，当供电电压为额定供电电压的士15%时，其示值误差应 符合表1的要求。

7.4.2 对于直流供电的仪器，当供电电压为最低工作电压或最高工作电压时，其示值 误差应符合表1的要求。

7.4.3     对于使用电池供电的便携式仪器，电池的工作时间应不少于8 h。在指示电池 电压低的情况下，连续工作方式再工作15 min,   单次工作方式再操作10次，其示值误 差应符合表1的要求。

7.4.4     对于使用电池供电的固定式仪器，电池的工作时间应不少于30 d 。在指示电池 电压低的情况下再工作24 h,  其示值误差应符合表1的要求。

7.5安全环境要求

7.5.1 绝缘电阻(不适用于电池供电的仪器)

仪器的绝缘电阻在正常试验条件下应不小于100 MQ; 湿热试验后，仪器的绝缘电 阻应不小于1 MΩ。

7.5.2 绝缘强度(不适用于电池供电的仪器)

仪器应耐受频率为50 Hz,  有效值电压为1.5 kV  (仪器额定电压超过50 V 时 ) 或 有效值电压为500 V (仪器额定电压不超过50 V 时)的正弦交流电压，历时1 min 的 绝缘强度试验，试验期间仪器不应发生放电或击穿现象，试验后仪器功能应正常。

7.6 气候环境要求

7.6.1 高温试验

仪器处于正常监视状态，试验温度为55 ℃(室外使用的仪器试验温度为70℃), 持续时间为2 h。对于控制器与探测器分离的仪器，控制器不放入试验箱，仅将探测器 放入试验箱。试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，其示值误差不超过 ±10%FS 。试验后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象。

7.6.2 低温试验

仪器处于正常监视状态，试验温度为一 10℃(室外使用的仪器试验温度为

-40℃),持续时间为2 h。对于控制器与探测器分离的仪器，则控制器试验温度为 0℃、探测器试验温度为-10℃(室外使用的探测器试验温度为-40℃),持续时间为 2  h。试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，其示值误差不超过士10% FS。试验后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象。

7.6.3 恒定湿热试验

仪器处于正常监视状态，试验温度为40℃,相对湿度为93%,持续时间为2 h。 试验期间，仪器应能正常工作。试验持续时间到达后，其示值误差不超过±10%FS。 试验后，仪器应无破坏涂覆和腐蚀现象。

7.7 机械环境要求

7.7.1   振动试验

频率范围10 Hz～150   Hz,加速度为5m/s²,   扫频速率1 oct/min,   轴线数为3,每 个轴线上扫频次数为10次；试验期间，仪器应能正常工作；试验后，仪器不应有机械 损伤和紧固部位松动现象，其示值误差应符合表1的要求。

注 ：oct是倍频程的符号。

7.7.2     跌落试验

根据仪器的总质量按表2规定确定跌落高度。

表 2 跌落高度

| 质量m/kg | m<1 | 1≤m≤10 | m>10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跌落高度h/mm | 250 | 100 | 50 |

跌落次数1次。试验后，仪器不应有机械损伤和紧固部位松动现象，其示值误差应 符合表1的要求。

7.8  电磁兼容要求

7.8.1 射频电磁场辐射抗扰度试验

场强：10 V/m;  频率范围：80 MHz～1000     MHz。试验期间，仪器应能正常工

作；试验后，其示值误差应符合表1的要求。

7.8.2 静电放电抗扰度试验

放电电压：8kV;  放电次数：10次。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，其 示值误差应符合表1的要求。

7.8.3 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(限交流供电的仪器)

瞬变脉冲电压：AC  电源线2 kV,  其他连接线1 kV;   极性：正、负；时间：每次

1  min。试验期间，仪器应能正常工作；试验后，其示值误差应符合表1的要求。

8 型式评价项目一览表

仪器的型式评价项目见表3。

表 3 型式评价项目一览表

| 序号 | 型式评价项目 | 便携式仪器 | 固定式仪器 | 重要性分类 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、法制管理要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 计量单位 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 2 | 准确度(最大允许误差) | △ | △ | 主要单项 |  |
| 3 | 标志和标识 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 4 | 安装标志 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 5 | 其他要求 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 二、计量要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 示值误差 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 7 | 重复性 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 8 | 响应时间 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 9 | 漂移 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 三、通用技术要求 |  |  |  |  |  |
| 10 | 外观 | △ | △ | 非主要单项 |  |
| 11 | 报警功能及报警动作值 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 12 | 长期稳定性 | × | △ | 主要单项 |  |
| 13 | 电源电压适应性 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 14 | 绝缘电阻 | × | △ | 主要单项 |  |
| 15 | 绝缘强度 | × | △ | 主要单项 |  |
| 16 | 高温试验 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 17 | 低温试验 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 18 | 恒定湿热试验 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 19 | 振动试验 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 20 | 跌落试验 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 21 | 射频电磁场辐射 抗扰度试验 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 22 | 静电放电抗扰度试验 | △ | △ | 主要单项 |  |
| 23 | 电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验 | × | △ | 主要单项 |  |
| 注：“△”表示要求检验的项目；“×”表示不要求检验的项目。 |  |  |  |  |  |

9  试验项目的试验方法和条件

9.1  计量要求

9.1.1  示值误差  9.1.1.1 试验目的

检验仪器的示值误差在试验条件下是否符合表1的要求。

9.1.1.2  试验条件

环境温度：20 ℃±5℃;

相对湿度：45%～75%;

电源电压：220 V±22   V(交流)或额定值±10%(直流);

电源频率：50 Hz±0.5    Hz

周围环境空气中应无影响检测的干扰气体。

9.1.1.3 试验设备

a)  气体标准物质

采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质，如氢、乙炔、甲烷、异丁烷、丙 烷、苯、甲醇、乙醇等。若仪器未注明所测气体种类，可以采用异丁烷或者丙烷气体标 准物质。气体标准物质的浓度约为满量程的10%、40%、60%及大于报警设定点浓度 的气体标准物质。气体标准物质的相对扩展不确定度不大于2% (k=2) 。 也可采用标 准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质，稀释装置的流量示值误差应不大于±1%, 重复性应不大于0.5%。气体标准物质的浓度单位在使用时应换算成与被检仪器的表示 单位一致。 -

b)  零点气体

清洁空气或氮气(氮气纯度不低于99.99%)。

c)  流量控制器

流量控制器由流量计和旁通流量计组成，如图1所示，流量范围应不小于500 mL/ min,  流量计的准确度级别不低于4级。

流量控制器

流量控制器入口

流量计

被检仪器

气体标准物质

旁通流量计

放空

图 1 流量控制器

d)  减压阀和气路

使用与标准气体钢瓶配套的减压阀；减压阀、管路材料对被测气体应无吸附及化学 反应。

e)  对扩散式仪器应有与仪器配套的试验用扩散罩。

9.1.1.4 试验程序

仪器通电预热稳定后，按照图1所示，连接气路，根据被测仪器的采样方式，使用 流量控制器，控制被测仪器所需要的流量。检测扩散式仪器时，流量的大小依据使用说 明书要求的流量。检测吸入式仪器时， 一 定要保证流量控制器的旁通流量计有气体放 出。按照上述通气方法，分别通入零点气体和浓度约为满量程60%的气体标准物质， 调整仪器的零点和示值。然后分别通入浓度约为满量程10%、40%、60%的气体标准 物质，记录仪器稳定示值。每点重复测量3次，取其算术平均值为仪器各点示值。对多

量程的仪器，根据仪器量程选用相应的气体标准物质。

9.1.1.5  数 据 处 理

按式(1)计算各点示值误差△c,取绝对值最大的△c 为示值误差。

(1)

式 中 ：

3次浓度示值的算术平均值；

Co——气体标准物质的浓度值；

R—— 仪器满量程。

9.1.1.6  合格判据

其结果符合表1的要求为合格。

9.1.2  重 复 性

9.1.2.1  试 验 目 的

检验仪器的重复性在试验条件下是否符合表1的要求。

9.1.2.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.2.3  试验设备

同9.1.1.3。

9.1.2.4  试验程序

仪器预热稳定后，通入浓度约为满量程40%的气体标准物质，记录仪器稳定示值

ci,   撤去气体标准物质。在相同条件下重复上述操作6次。

9.1.2.5  数据处理

按式(2)计算的相对标准偏差为仪器的测量重复性。

(2)

式 中 ：

sx—— 单次测量的相对标准偏差；

c——6 次浓度示值的算术平均值；

c₁—— 第 i 次的浓度示值。

9.1.2.6   合格判据

结果符合表1的要求为合格。

9.1.3  响应时间

9.1.3.1  试验目的

检验仪器的响应时间在试验条件下是否符合表1的要求。

9.1.3.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.3.3  试验设备

a)   同9.1.1.3 ;

b)   秒表：分度值不大于0.1 s。

9.1.3.4 试验程序

通入零点气体调整仪器零点后，再通入浓度约为满量程40%的气体标准物质，读  取稳定示值，停止通气，让仪器回到零点。再通入上述气体标准物质，同时启动秒表， 待示值升至上述稳定值的90%时，停止秒表，记下秒表显示的时间。按上述操作方法 重复测量3次。

9.1.3.5  数据处理

3次测量结果的算术平均值为仪器的响应时间。

9.1.3.6  合格判据

结果符合表1的要求为合格。

9.1.4  漂 移

9.1.4.1 试验目的

检验仪器的漂移在试验条件下是否符合表1的要求。

9.1.4.2  试验条件

同9.1.1.2。

9.1.4.3  试验设备

同9.1.1.3。

9.1.4.4  试验程序

仪器的漂移包括零点漂移和量程漂移。

仪器通电预热稳定后，通入零点气体至仪器示值稳定后(对指针式的仪器应将示值 调到满量程5%处),记录仪器显示值Z₀,  然后通入浓度约为满量程60%的气体标准物 质，待读数稳定后，记录仪器示值So,   撤去气体标准物质。便携式仪器连续运行1 h,   每间隔10 min  重复上述步骤一次，固定式仪器连续运行6 h,   每间隔1 h 重复上述步骤 一次；同时记录仪器显示值Z, 及 S,(i=1,2,3,4,5,6)。

9.1.4.5  数据处理

按式(3)计算零点漂移△Z,   取绝对值最大的△Z, 为仪器的零点漂移。

按式(4)计算量程漂移△S,    取绝对值最大的△S, 为仪器的量程漂移。

(3)

(4)

9.1.4.6 合格判据

结果符合表1的要求为合格。

9.2  通用技术要求

9.2.1  外 观

9.2.1.1 试验目的

检验仪器的外观在试验条件下是否符合7.1的要求。

9.2.1.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.1.3 试验程序

用手感、目测法及通电进行检查。

9.2.1.4 合格判据

结果符合7.1的要求为合格。

9.2.2  报警功能及报警动作值

9.2.2.1 试验目的

检验仪器的功能在试验条件下是否符合7.2的要求。

9.2.2.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.2.3 试验程序

操作仪器的自检功能，并记录仪器的声、光报警情况。通入大于报警设定点浓度的 气体标准物质，使仪器出现报警动作，观察仪器声光报警是否正常，并记录仪器报警时 的示值。重复测量3次，3次的算术平均值为仪器的报警动作值。

对于电池供电的仪器，当欠压显示时，记录仪器发出的声或光指示信号区别于报警 信号。

9.2.2.4 合格判据

结果符合7.2的要求为合格。

9.2.3 长期稳定性(仅适用于固定安装的仪器)

9.2.3.1 试验目的

检验仪器长期运行的稳定性在试验条件下是否符合7.3的要求。

9.2.3.2      试验条件

同9.1.1.2。

9.2.3.3 试验设备

同9.1.1.3。

9.2.3.4 试验程序

仪器通电预热稳定后，按仪器说明书要求的流量，分别通入零点气体和浓度约为仪 器满量程60%的气体标准物质，校准仪器的零点和示值。仪器连续运行28 d, 在该项 试验过程中，不得再次调节和校准仪器。试验的最后一天，依次通入浓度约为仪器满量 程的10 %、40%、60%的气体标准物质，检测其示值误差。

9.2.3.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.3.6合格判据

结果符合7.3的要求为合格。

9.2.4 电源电压适应性

9.2.4.1 试验目的

检验仪器电源电压适应性在试验条件下是否符合7.4的要求。

9.2.4.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.4.3 试验设备

a) 同9.1.1.3。

b) 电压表：交流电压0 V～1000     V,直流电压0 V～200   V; 准确度级别优于 1.0级。

c)  电源：交流0 V～300   V,直流0 V～50 V。

9.2.4.4 试验程序

a)  对于交流供电的仪器，将仪器的电源线连接到电压可调的电源上，电源电压置 于额定值。仪器预热稳定后，用零点气体和浓度为满量程60%左右的气体标准物质校 准仪器的零点和示值。将仪器供电电压调至85%额定工作电压，并稳定20 min,  依次 通入浓度约为仪器满量程的10%、40%、60%的气体标准物质，检测其示值误差。然 后通入零点气体，使仪器恢复到正常监视状态。再将仪器供电电压调至115%额定工作 电压，并稳定20 min,  依次通入浓度约为仪器满量程的10%、40%、60%的气体标准 物质，检测其示值误差。

b)  对于直流供电的仪器，将仪器的电源线连接到电压可调的电源上，电源电压置 于额定值。仪器预热稳定后，用零点气体和浓度为满量程60%左右的气体标准物质校 准仪器的零点和示值。将仪器供电电压调至最低工作电压，并稳定20 min, 依次通入浓 度约为仪器满量程的10%、40%、60%的气体标准物质，检测其示值误差。然后通入 零点气体，使仪器恢复到正常监视状态。再将仪器供电电压调至最高工作电压，并稳定 20  min,依次通入浓度约为仪器满量程的10%、40%、60%的气体标准物质，检测其示 值误差。

c)  对于便携式仪器，仪器连续工作至欠压指示时，再工作15 min,  依次通入浓度 约为仪器满量程的10%、40%、60%的气体标准物质，检测其示值误差。将仪器装入 电量充足的电池，使其处于正常监视状态，8h 后，检查仪器的工作情况。

d)  对于使用电池供电的固定式仪器，仪器连续工作至欠压指示时，再工作24 h,    依次通入浓度约为仪器满量程的10%、40%、60%的气体标准物质，检测其示值误差。 将仪器装入电量充足的电池，使其处于正常监视状态，30 d 后，检查仪器的工作情况。 9.2.4.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.4.6 合格判据

结果符合7.4的要求为合格。

9.2.5 绝缘电阻

9.2.5.1 试验目的

检验仪器的绝缘电阻在试验条件下是否符合7.5.1的要求。

9.2.5.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.5.3 试验设备

绝缘电阻表：输出电压500 V,  准确度级别为10级。

9.2.5.4 试验程序

在试验条件下，用绝缘电阻表测量电源插头与外壳间的绝缘电阻；将仪器放置到温 度为40℃±5 ℃的干燥箱中干燥6 h, 再放置到温度为40℃±2℃、相对湿度为90% ~95%的湿热试验箱中，保持96 h,  然后在试验条件下放置1 h, 再按上述方法检测其 绝缘电阻。

9.2.5.5 合格判据

结果符合7.5.1的要求为合格。

9.2.6 绝缘强度

9.2.6.1 试验目的

检验仪器的绝缘强度在试验条件下是否符合7.5.2的要求。

9.2.6.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.6.3 试验设备

耐压试验仪：交流电压0 kV～1.5    kV,频率为50 Hz,  准确度级别优于5级。 9.2.6.4 试验程序

用耐压试验装置，以100 V/s～500    V/s的升压速率，分别在仪器电源插头与外壳 间，施加频率为50 Hz,  有效值电压为1.5 kV(仪器额定电压超过50 V 时)或有效值 电压为500 V(仪器额定电压不超过50 V 时)的正弦交流电压，历时1 min,  观察并记 录试验中所发生的现象；试验后，对仪器进行通电检查。

9.2.6.5 合格判据

结果符合7.5.2的要求为合格。

9.2.7     高温试验

9.2.7.1 试验目的

检验仪器在高温环境条件下工作是否符合7.6.1的要求。

9.2.7.2 试验条件

温度：55 ℃±2℃(70℃±2℃);

持续时间：2 h。

9.2.7.3 试验设备

a)  温度试验箱：温度恒定在55℃(70℃)时，温度偏差不超过±2℃;试验箱体

积应大于仪器体积的3倍。

b)  同9.1.1.3。

9.2.7.4 试验程序

将仪器安装于试验箱内，仪器通电预热稳定后，以不大于1℃/min的升温速率使 试验箱内温度升至55 ℃±2℃(室外使用的仪器，升温至70℃±2℃),稳定2 h;  对 于控制器与探测器分离的仪器，控制器不放入试验箱，仅将探测器放入试验箱，再进行 上述试验。观察并记录仪器的状态，按9.1.1.4进行试验。

9.2.7.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.7.6 合格判据

结果符合7.6.1的要求为合格。

9.2.8 低温试验

9.2.8.1 试验目的

检验仪器在低温环境条件下工作是否符合7.6.2的要求。

9.2.8.2 试验条件

温度： —10℃±2℃(-40℃±2℃)、0℃±3℃;

持续时间：2 h。

9.2.8.3 试验设备

a)  温度试验箱：温度恒定在-10℃(-40 ℃)、0℃时，温度偏差不超过±2 ℃; 试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

b)  同9.1.1.3。

9.2.8.4     试验程序

将仪器安装于试验箱内，仪器通电预热稳定后，以不大于1℃/min的降温速率使 试验箱内温度降至-10℃±2℃(室外使用的仪器，降温至-40℃±2℃),稳定2 h;   对于控制器与探测器分离的仪器，将控制器放在试验箱内，控制器处于正常监视状态， 试验箱内温度降至0℃±3 ℃,探测器安装于另外一个试验箱内，试验箱内温度降至  —10℃±2℃(室外使用的探测器，降温至-40℃±2℃),在此温度下保持2 h,  观察  并记录仪器的状态，按9.1.1.4进行试验。

9.2.8.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.8.6 合格判据

结果符合7.6.2的要求为合格。

9.2.9 恒定湿热试验

9.2.9.1 试验目的

检验仪器在恒定湿热环境条件下工作是否符合7.6.3的要求。

9.2.9.2 试验条件

温度：40℃±2℃;

相对湿度：93%±3%;

持续时间：2 h。

9.2.9.3 试验设备

a) 恒温恒湿试验箱：温度恒定在40 ℃时，温度偏差不超过±2℃;相对湿度恒定 在93%时，湿度偏差不超过士3%;试验箱体积应大于仪器体积的3倍。

b) 同9.1.1.3。

9.2.9.4 试验程序

将仪器安装于试验箱内，仪器通电预热稳定后，以不大于1℃/min的升温速率使 试验箱内温度升至40℃±2℃,然后以不大于5%/min的速率将试验箱内的相对湿度 增至90%～95%,稳定2 h,观察并记录仪器的状态，按9.1.1.4进行试验。

9.2.9.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.9.6 合格判据

结果符合7.6.3的要求为合格。

9.2.10      振动试验

9.2.10.1 试验目的

检验仪器经受振动的适应性及结构的完好性是否符合7.7.1的要求。

9.2.10.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.10.3 试验设备

a)  振动台：频率范围1 Hz～400  Hz,振幅0 mm～5  mm,最大加速度200 m/s²; b)  同9.1.1.3。

9.2.10.4 试验程序

将仪器按其正常工作时的安装方式固定在振动台上，接通电源，使仪器处于正常监 视状态。启动振动试验台，使其在10 Hz～150 Hz频率范围内，以5 m/s²  加速度，以 1  oct/min的速率，分别在X 、Y 、Z三个轴线上各扫频10次。试验期间，监视仪器状 态；试验后，检查仪器外观和紧固部位情况，按9.1.1.4进行试验。

9.2.10.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.10.6 合格判据

结果符合7.7.1的要求为合格。

9.2.11 跌落试验

9.2.11.1 试验目的

检验仪器经受跌落的适应性是否符合7.7.2的要求。

9.2.11.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.11.3 试验设备

a)  跌落试验台：试验台面应为平整坚硬的水泥地面或钢板台面；

b) 同9.1.1.3。

9.2.11.4 试验程序

将非包装状态的仪器自由跌落在平滑、坚硬的水泥地面或钢板台面上。跌落高度符

合表2的要求。试验后检查仪器外观和紧固部位情况，按9.1.1.4进行试验。

9.2.11.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.11.6 合格判据

结果符合7.7.2的要求为合格。

9.2.12 射频电磁场辐射抗扰度试验

9.2.12.1 试验目的

检验仪器的射频电磁场辐射抗扰度在试验条件下是否符合7.8.1的要求。

9.2.12.2     试验条件

同9.1.1.2。

9.2.12.3 试验设备

a)  符合GB/T  17626.3—2006第6章的要求；

b)  同9.1.1.3。

9.2.12.4 试验程序

按GB/T  17626.3—2006第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工 作状态；试验后，按9.1.1.4进行试验。

9.2.12.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.12.6 合格判据

结果符合7.8.1的要求为合格。

9.2.13 静电放电抗扰度试验

9.2.13.1 试验目的

检验仪器的静电放电抗扰度在试验条件下是否符合7.8.2的要求。

9.2.13.2 试验条件

同9.1.1.2。

9.2.13.3 试验设备

a)  符合GB/T  17626.2—2006 第6章的要求；

b)   同9 . 1 . 1 . 3。

9.2.13.4 试验程序

按GB/T  17626.2—2006第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工 作状态；试验后，按9.1.1.4进行试验。

9.2.13.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.13.6 合格判据

结果符合7.8.2的要求为合格。

9.2.14 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(限交流供电的仪器)

9.2.14.1 试验目的

检验仪器的电快速瞬变脉冲群抗扰度在试验条件下是否符合7.8.3的要求。

9.2.14.2 试验条件

同 9 . 1 . 1 . 2 。

9.2.14.3 试验设备

a)  符合GB/T   17626.4—2008第6章的要求；

b)  同9.1.1.3。

9.2.14.4试验程序

按GB/T   17626.4—2008第8章的规定进行试验。试验期间，观察并记录仪器的工 作状态；试验后，按9.1.1.4进行试验。

9.2.14.5 数据处理

同9.1.1.5。

9.2.14.6 合格判据

结果符合7.8.3的要求为合格。

10  型式评价结果的判定和处理

10.1  对每一规格的试验结果判定，分为单项判定和综合判定。

10.2  单项判定要写出每个项目的技术要求、实测数据和是否合格的结论。某一单项所 试验的三台样机，其试验结果都合格的，则判定该单项试验结果为合格；其中有一台样 机不合格时，则判定该单项试验结果为不合格。

10.3  综合判定依据单项判定的结果判定。全部单项都合格的，综合判定合格。有一项 及一项以上主要单项不合格，综合判定为不合格。

10.4  对于系列产品，有一种规格不合格，则该系列产品判定为不合格。

11  型式评价原始记录格式

型式评价原始记录格式见附录A。

附录A

通过

不通过

可燃气体检测报警器

型式评价原始记录格式

第   页 共 页

- 一、观察项目记录

| 大纲中要求的章节号 | 要 求 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 计量单位应符合5.1的要求 |  |  |
| 5.2 | 准确度(最大允许误差)应符合5.2的要求 |  |  |
| 5.3 | 标志和标识应符合5.3的要求 |  |  |
| 5.4 | 安装标志要求应符合5.4的要求 |  |  |
| 5.5 | 其他要求应符合5.5的要求 |  |  |

注 ：

| 十 | — |
| --- | --- |
| × |  |
|  | × |

第  页 共  页

- 二、检测记录

1.示值误差

检测的开始时间：      年  月    日    时   分

检测的结束时间：      年    月    日    时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第   页  共  页

2.重复性

检测的开始时间：      年   月    日   时   分

检测的结束时间：      年   月    日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示 |  |  |  |  |  | 重复性 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页  共   页

3. 响应时间

检测的开始时间：       年   月    日   时   分

检测的结束时间：       年   月    日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 响应时间/s |  |  | 平均值/s | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

4.零点漂移和量程漂移

检测的开始时间：      年  月   日   时  分

检测的结束时间：     年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值Z |  |  |  |  |  |  | 零点漂移 (%FS) | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oh | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |  |  |  |
| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值S |  |  |  |  |  |  | 量程漂移 (%FS) | 十 | 一 |
|  |  | 0h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第   页  共   页

5. 外观

检测的开始时间：     年  月   日   时  分

检测的结束时间：     年   月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 检查记录 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第   页共   页

6.报警功能及报警动作值

检测的开始时间：     年   月    日   时    分

检测的结束时间：     年   月    日   时    分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 声、光报警 是否正常 | 实测报警值A |  |  | 报警动作值 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页  共  页

7.绝缘电阻

检测的开始时间：       年  月   日   时   分

检测的结束时间：      年  月   日  时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 正常试验条件下 绝缘电阻/MQ | 湿热试验条件下 绝缘电阻/MΩ | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

8.绝缘强度

检测的开始时间：       年  月    日   时    分

检测的结束时间：       年   月    日   时   分

检测的数据记录：

| 耐压试验后 | 仪器 编号 | 试验过程中的现象 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第   页   共   页

9.长期稳定性

试验条件：

检测的开始时间：       年  月   日  时  分

检测的结束时间：      年  月   日  时  分

试验期间，仪器工作正常。试验后，仪器正常工作。    □ 是  □ 否

试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：      年  月   日   时   分

检测的结束时间：      年  月   日  时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值E | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

10.电源电压适应性

试验条件：

检测的开始时间：      年   月    日    时    分

检测的结束时间：      年  月   日   时  分

检测的数据记录：

试验电压：     V

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值 | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

试验电压：       V

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c | 仪器示值c |  |  | 平均值C | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

第  页  共  页

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

11. 高温试验

试验条件：

检测的开始时间：     年  月   日  时  分

检测的结束时间：     年   月   日   时  分

试验期间，仪器工作正常。试验后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。□是□否

试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：     年   月   日   时   分

检测的结束时间：     年  月   日   时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值E | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

温  度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

12. 低温试验

试验条件：

检测的开始时间：      年  月   日   时   分

检测的结束时间：      年  月   日  时   分

试验期间，仪器工作正常。试验后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。□是□否

试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：      年  月   日  时   分

检测的结束时间：      年  月   日   时  分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c. | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

温  度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

13. 恒定湿热试验

试验条件：

检测的开始时间：     年  月  日   时  分

检测的结束时间：     年   月    日    时    分

试验期间，仪器工作正常。试验后，仪器无破坏涂覆和腐蚀现象。□是 □ 否

试验持续时间到达后示值误差试验：

检测的开始时间：      年    月    日     时   分

检测的结束时间：     年   月    日    时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值C | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

温  度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第   页  共  页

14.振动试验

试验条件：

检测的开始时间：     年   月    日    时   分

检测的结束时间：      年   月    日   时   分

试验后，仪器无机械损伤和紧固部位松动现象。  □ 是   口 否

振动试验后示值误差试验：

检测的开始时间：     年   月    日    时   分

检测的结束时间：       年   月    日    时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值こ | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

15. 跌落试验

试验条件：

检测的开始时间：      年  月   日  时  分

检测的结束时间：      年  月   日   时  分

试验后，仪器无机械损伤和紧固部位松动现象。   □ 是    口 否

跌落试验后示值误差试验：

检测的开始时间：     年  月   日   时  分

检测的结束时间：      年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c。 | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

16.射频电磁场辐射抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：     年    月    日    时    分

检测的结束时间：      年  月   日   时   分

试验期间，仪器工作正常。  □ 是   □  否

射频电磁场辐射抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：      年  月   日   时  分

检测的结束时间：      年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c. | 仪器示值c |  |  | 平均值E | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

17.静电放电抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：     年   月   日   时  分

检测的结束时间：      年  月   日   时  分

试验期间，仪器工作正常。  □  是   □  否

静电放电抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：      年  月   日   时  分

检测的结束时间：      年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c, | 仪器示值c |  |  | 平均值c | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：

评价人员：

相对湿度：

大气压力：

第  页 共  页

18. 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

试验条件：

检测的开始时间：      年    月    日  时   分

检测的结束时间：     年   月    日  时   分

试验期间，仪器工作正常。   口 是    □ 否

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验后示值误差试验：

检测的开始时间：     年  月   日   时  分

检测的结束时间：     年  月   日   时   分

检测的数据记录：

| 仪器编号 | 气体标准物质 浓度值c。 | 仪器示值c |  |  | 平均值E | 示值误差 | 十 | 一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |

检测过程中的异常情况记录：

所用计量器具及设备：

| 名 称 | 型 号 | 编 号 | 准确度 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

环境温度：                  相对湿度：                    大气压力：

评价人员：

JJF 1368-2012

中 华 人  民 共 和  国 国家计量技术规范

可燃气体检测报警器 型式评价大纲

JJF 1368—2012

国家质量监督检验检疫总局发布

中国质检出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)

北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址www.spc.net.cn

总编室：(010)64275323 发行中心：(010)51780235 读者服务部：(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本880×12301/16 印张2.75 字数76千字 2013年3.月第一版2013年3月第一次印刷

书号：155026·J-2762 定价39.00元

如有印装差错由本社发行中心调换

版权专有侵权必究

举报电话：(010)68510107

JJF   1368-2012

打印日期：2013年3月13日 F009A